- УТВЕРЖДЕНА

Приказом

Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики

от 17 января 2022 г. № 45

ИНСТРУКЦИЯ

по заполнению формы первичной учетной документации № 333/у

«ПРОТОКОЛ контроля работы стерилизатора»

1. Инструкция по заполнению  формы   первичной   учетной   документации № 333/у «ПРОТОКОЛ контроля работы стерилизатора» определяет последовательность   заполнения   формы   первичной   учетной   документации № 333/у «ПРОТОКОЛ контроля работы стерилизатора» (далее – форма № 333/у).

2. Форма № 333/у заполняется ответственными лицами РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЦЕНТРА САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ и его территориальных центров и обособленных подразделений, осуществляющими контроль работы стерилизатора.

3. В форме № 333/у должны быть заполнены все строки. В таблице отмечаются показания измерительных приборов: до начала нагрева камеры, при нагреве камеры до температуры, с которой начинается отсчет экспозиции, в конце экспозиции.

4. В форме № 333/у указываются количество заложенных максимальных термометров, биологических и химических тестов, их названия, показания максимальных термометров в контрольных точках (максимальная, минимальная, их разница).

5. При описании результатов термического контроля оценивают равномерность распределения температуры в различных местах камеры с учетом допустимой разницы в показаниях термометров.

6. При заполнении таблицы контролируемых показателей, необходимо в графе зоны контроля указывать контрольные точки в соответствии с таблицами 1, 2 (если это не противоречит инструкции по применению индикаторов).

Таблица 1. Расположение контрольных точек в паровых стерилизаторах

| Объем стерилизационной камеры, куб. дм | Число контрольных точек | Расположение контрольных точек |
| --- | --- | --- |
|  |  | Описание |
| До 100 включительно | 5 | Для стерилизаторов круглых вертикальных: т. 1 - в верхней части камеры; т. 2 - в нижней части камеры; т. 3-5 - в центре стерилизационных коробок или внутри стерилизуемых упаковок, размещенных на разных уровнях. Для стерилизаторов круглых горизонтальных: т. 1 - у загрузочной двери; т. 2 - у противоположной стенки; т. 3-5 - в центре стерилизационных коробок или внутри стерилизуемых упаковок. |
| Свыше 100 до 750 включительно | 11 | Для стерилизаторов круглых горизонтальных и стерилизаторов прямоугольных: т. 1 - у загрузочной двери; т. 2 - у противоположной стенки; т. 3-11 - в центре стерилизационных коробок или внутри стерилизуемых упаковок. |
| Свыше 750 | 13 | Для стерилизаторов прямоугольных: т. 1 - у загрузочной двери; т. 2 - у противоположной стенки (разгрузочной двери); т. 3-13 - в центре стерилизационных коробок или внутри стерилизуемых упаковок, размещенных на разных уровнях. |

Примечание: контрольные точки 1 и 2 находятся в стерилизационной камере вне стерилизуемых изделий.

Таблица 2. Расположение контрольных точек в воздушных стерилизаторах

| Объем стерилизационной камеры, куб. дм | Число контрольных точек | Расположение контрольных точек |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Описание | Фактическое расположение контрольных точек |
| До 80 включительно | 5 | т. 1 - в центре стерилизационной камеры; т. 3 и 4 - в нижней части стерилизационной камеры: справа (т. 3) и слева (т. 4) на одинаковом удалении от двери и задней стенки; т. 2 и 5 - в нижней части камеры: справа (т.2) и слева (т. 5) у двери. |  |
| Свыше 80 однокамерные | 15 | т. 1-3 - в центре стерилизационной камеры на трех уровнях сверху вниз; т. 4-15 - по углам на трех уровнях (т. 4-7 – низ, т. 8-11 – середина, т. 12-15 - верх), размещая против часовой стрелки. |  |
| Свыше 80 двухкамерные | 30 (по 15 в каждой камере) | Аналогичным образом (как в однокамерных стерилизаторах) для каждой стерилизационной камеры. | См. схему для однокамерных стерилизаторов с объемом стерилизационной камеры свыше 80 куб. дм. |

7. Заключение об эффективности работы стерилизатора делается на основании оценки результатов термического и лабораторного контроля.

8. Срок хранения формы № 333/у – 2 года.

Директор

Департамента Государственной

санитарно-эпидемиологической

Министерства здравоохранения                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Донецкой Народной Республики                                                      Д.Г. Клишкан